多道心电图机技术参数

| 产品名： | 多道心电图机（六道自动分析心电图机） |
| --- | --- |
| 输入电路 |  |
| 心电输入： | 12导联同步采集，10电极 |
| 导联选择： | 自动或手动 |
| 输入方式： | 浮地输入 |
| 输入保护： | 标配导联线内附除颤保护电路 |
| 采样率： | 8000 Hz |
| 模数转换精度 | ≤1.25 μV |
| 输入阻抗： | ≥50MΩ |
| 耐极化电压： | ≥±550mV |
| 共模抑制比： | ≥105dB |
| 频率响应： | 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |
| 标准灵敏度： | 10mm/mV, 误差≤±5% |
| 时间常数： | ≥3.2秒 |
| 滤波器： | 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
| 低通滤波 | 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |
| 肌电滤波 | 25Hz/35Hz 二档 |
| 交流滤波 | 50Hz或60Hz |
| 基线抑制 | -20dB,-34dB 两档可选 |
| 增益/灵敏度选择： | 5，10，20mm/mV，手动或自动 |
| 不正常状态检测： | 电极脱落报警，高频噪声过高报警 |
| 电极脱落： | 液晶显示器显示脱落部位 |
| 显示和记录 |  |
| *显示方式： | 7"液晶显示，倾斜角设计 |
| 显示分辨率： | 800*480 |
| 显示导联数： | 同屏12导联，≥5s |
| 显示内容： | 系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 |
| 记录器： | 内置高分辨率热线阵打印。 |
| 记录纸宽度： | 110mmx140mm折纸 |
| 记录道数： | 3, 3+1, 6 |
| 走纸速度： | 10, 12.5, 25，50mm/S |
| 无纸检出： | 记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
| 打印数据： *电极噪声标记： 模拟信号打印： 网络数据打印： | 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印 可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告 |
| *操作模式： | 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 支持3分钟波形冻结记录模式 支持RR间期检查 |
| 其它 |  |
| *测量分析： | ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。 |
| 自动测量参数： | 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |
| *自动分析结果： | 5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，至少四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。 |
| 外部输入： | 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ |
| 信号输出： | 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 |
| 其它输出接口： | USB/SD |
| 存储和传输： 文件保存类型： | 内置400份心电图，扩展支持 代码类型或压缩类型两种可选 |
| 网络： | 标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接 |
| 提示音： | QRS同步或热笔拟笔音 |
| 输入键： | 专用键盘，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键 |
| 打印网格： | 具备在无网格纸上打印网格功能 |
| 心律失常检测： | 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |
| QTc算法： | 4种可选。 |
| 重量： | ≤2.3Kg |
| 安全性： | 电击防护类型: I类CF型。 |
| 交流： | 100-240±10% |
| 直流： | 长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上。 |